## Slide 1: Progress Report
Author :
Cheng-Yuan、Sheng-Yao、Che-Chia
Embedded System Software Design

## Slide 2: 本次進度: Monitor
  根據第三期計畫書中內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段二 | 3 month | Gamma調校功能 DICOM GSDF調校功能 產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 階段4期中報告
目標 | 進度
Gamma調校功能 | P
DICOM GSDF調校功能 | P
產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 | △
階段4期中報告 | △
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 3: 上次進度: Monitor
加前框玻璃Gamma/DICOM 校正
  Gamma1.8、2.6、Dicom，以及三組色溫
 | 色溫 | 256階 | 色溫
1.8 | 5400 | 1.79 | 5608
 | 6500 | 1.79 | 6873
 | 9300 | 1.79 | 9457
2.2 | 5400 | 2.17 | 5567
 | 6500 | 2.18 | 6807
 | 9300 | 2.18 | 9407
DICOM | 5400 | Pass | 5141
 | 6500 | Pass | 6536
 | 9300 | Pass | 9433

## Slide 4: 上次進度: Monitor
MCU新增:OSD開啟Self Calibration(ON)時，才開始做校正。
Notes: 07 16 (VCP Code)： Self Calibration 的專屬功能代號！
你貼的那張規格書截圖 6E 51 86 C0 63 07 16 00 01 0A:這是一封由電腦 (51) 寄給螢幕 (6E) 的信，信件長度為 6 (86)，內容是叫你打開 Self Calibration (C0 63 07 16 00 01)，檢查碼為 0A！

## Slide 5: 本次進度: Monitor
OSD開啟Self Calibration-開始Gamma or Dicom校正
  一次測量兩組(Gamma or Dicom)、以及3組色溫。
  AdBoard如果沒有寫入i1 RGB原生數據([20]~[31])，MCU讀到0，OSD會直接顯示None。

## Slide 6: 本次進度: Monitor
OSD開啟Self Calibration-開始Gamma or Dicom校正
  有讀到i1數據([20]~[31])就會顯示Done。

## Slide 7: 本次進度: Monitor
OSD開啟Self Calibration-開始Gamma or Dicom校正
  校正進行中的會顯示Process，校正完成則會顯示Done

## Slide 8: 本次進度: Monitor
OSD開啟Self Calibration-開始Gamma or Dicom校正
  執行結束後會顯示Done

## Slide 9: 下次進度: Monitor
  根據第三期計畫書中內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段二 | 3 month | Gamma調校功能 DICOM GSDF調校功能 產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 階段4期中報告
目標 | 進度
Gamma調校功能 | P
DICOM GSDF調校功能 | P
產生txt檔案報告至USB2.0隨身碟裝置 | △
階段4期中報告 | △
O: 完成 △:未進行
P: 進行中

## Slide 10: 上次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
BSP建立 | O
Storage | O
USB function | P
Wi-Fi 與Bluetooth | P
Ethernet | O
QSFP | P

## Slide 11: 上次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
Audio | P
TPM2.0 | O
Front panel | O (待JP7.2修正熱插拔)
RTC function | O
Capture card | O
Membrane Key | O

## Slide 12: 上次進度：Audio & mem key
透過將dev_dbg覆蓋為dev_warn來觀察輸出，在suspend前都會正確反映耳機插入事件
Suspend後喚醒就沒再收到任何輸出，可以確定即使是driver也沒辦法在suspend後正確接收事件
Membrane Key透過GD32+HID已正常運作，同時支援音量調整

## Slide 13: 本次進度：Audio
修改電源相關電源選項關係到Power Good訊號，且有嚴格時序要求，無法修改
其他測試：
  JS1000正常
  AGX Thor Devkit異常
應該是Thor才有的問題，已在論壇詢問，等待回覆中

## Slide 14: 下次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
BSP建立 | O
Storage | O
USB function | P
Wi-Fi 與Bluetooth | P
Ethernet | O
QSFP | P

## Slide 15: 下次進度: JS1500 & AI Perf
  根據計畫書中階段一內容進行開發，以下分別為階段一目標和當前開發進度及優先序。
階段 | 時間 | 目標
階段一 | 5 month | BSP建立 Storage功能建立 USB function功能建立 Wi-Fi 與Bluetooth Ethernet 功能建立 QSFP功能建立 Audio功能建立 TPM2.0功能建立 Front panel功能建立 RTC function功能建立 Capture card 功能建立 Membrane Key功能建立
O: 完成 △:未進行
P: 進行中
目標 | 進度
Audio | P
TPM2.0 | O
Front panel | O (待JP7.2修正熱插拔)
RTC function | O
Capture card | O
Membrane Key | O