目錄

一、計畫摘要	2

二、計畫產出	3

三、預定進度	4

四、雙方合作模式	5

- 計畫摘要

近年來，隨著顯示技術和醫療影像處理技術的快速發展，高性能醫療顯示器在臨床診斷和手術中扮演著越來越重要的角色。為了提供醫療專業人員更精確、可靠的影像顯示解決方案，醫揚科技正在開發新一代的醫療級顯示器產品線。

本期計畫主要涵蓋 MEDDP-822P、MARS-922、MATE2-2215 等產品，工作內容分為 Onyx Factory Tool 效能優化、Front Sensor Auto-Self-Calibration 效能優化，以及 ONYX Factory Tool 導入 ICC Profile 軟體校正三大方向。同時，於開發期間針對新一代 Medical Monitor 所遇到之未知問題進行協同分析與解決，以提高系統穩定性與產品開發效率。

總結以上，在本期計畫，將包含以下功能:

- MEDDP-822P、MARS-922 Onyx Factory Tool 效能優化：分析校正流程瓶頸，導入 LUT 壓縮演算法，針對色溫、Gamma 與 DICOM GSDF 校正流程縮短至少 30% 校正時間，並以 CA-410 比較結果及輸出 Excel 報告。

- MEDDP-822P、MARS-922 Front Sensor Self Calibration 效能優化：以 VEML6046 與 mini STM32F4 MCU 為基礎，優化自動色溫、Gamma 與 DICOM GSDF 校正流程，縮短至少 30% 校正時間，並以 i1Display、CA-410 驗證結果及輸出 txt 報告至 USB 2.0。

- MATE2-2215 ICC Profile 軟體校正：於 ONYX Factory Tool 中加入 .icc/.icm 檢視與編輯功能，產出色溫、Gamma、DICOM 校正檔案，並與 AD board 硬體校正結果進行比較。

在以上功能開發完成後，將整合本期所開發之工具、韌體與校正流程，並依需求提供程式碼、程式碼修改說明、功能操作手冊與 API 文件。透過校正效能改善、前置感測器自校準優化與 ICC Profile 軟體校正整合，本計畫預期可提升工廠端生產效率、縮短校正時間，並維持醫療影像顯示所需之色彩與灰階精度。

- 計畫產出

- 依據新一代醫療級顯示器軟體系統開發

- Onyx Factory Tool Performance Improve

  - 校正流程優化 :

針對 Factory Mode Tool 中 Picture Color Calibration 功能進行量測流程與校正流程分析，涵蓋色溫、Gamma 與 DICOM GSDF 等校正項目。依 MEDDP-822P 與 MARS-922 之現有校正時間建立基準，找出量測、LUT 計算、資料傳輸與燒錄等階段之主要耗時來源，作為後續效能改善依據。

  - LUT 壓縮演算法與校正時間改善 :

依需求提供 LUT 壓縮演算法，評估在不影響校正結果的前提下降低 LUT 資料量，並配合既有校正流程進行傳輸與燒錄時間優化。整體校正時間目標至少縮短 30%；MEDDP-822P 以需求書所列約 25 分鐘為比較基準，MARS-922 以約 68 分鐘為比較基準。

  - 校正結果驗證與報告 :

使用 CA-410 量測校正後顯示結果，與工具輸出數值進行比較，並將校正時間、目標值、量測值與誤差結果整理為 Excel 格式報告，以利工廠端樣品產出與量產使用。

- Front Sensor Self Calibration Performance Improve

  - 前置感測器自動校正流程優化 :

以 VEML6046 前置色彩感測器與 mini STM32F4 MCU 為核心，優化自動色溫、Gamma 與 DICOM GSDF 校正程序，並改善螢幕中心與角落顯示差異之量測與補償流程。

  - 校正時間改善 :

針對 MCU 控制、感測器量測、LUT 資料處理與顯示器指令傳輸等流程進行效能改善，整體自動校正時間目標至少縮短 30%。MEDDP-822P 以需求書所列約 23 分鐘為比較基準，MARS-922 以約 90 分鐘為比較基準。

  - 校正驗證與 USB 報告輸出 :

完成校正後，以 i1Display 與 CA-410 比較色溫、Gamma 與 DICOM GSDF 結果，並將校正結果、校正時間與相關參數整理為標準化 txt 檔案，自動輸出至 USB 2.0 隨身碟裝置。

- ONYX PC Monitor ICC Profile Software Calibration

  - ICC Profile GUI 功能 :

ONYX Factory Tool 中加入 ICC Profile 軟體校正功能，針對 MATE2-2215 建立 GUI 介面，使開發人員可檢視與編輯 .icc、.icm 色彩描述檔。

  - ICC Profile 校正檔案產出 :

依校正需求產出純色溫、Gamma 與 DICOM 校正用 ICC Profile，並保存為 .icc 或 .icm 檔案。色溫條件與 Gamma 組合依需求書及雙方確認之驗收條件執行。

  - 軟體與 AD board 校正結果比較 :

將 ICC Profile 軟體校正結果與既有 AD board 硬體校正結果進行量測比較，分析兩種校正方式在 Gamma、DICOM GSDF 與色溫結果之差異，並輸出 Excel 格式報告。

- 驗收規範與文件產出

  - Gamma 驗收規範 :

依需求書驗收條件，Gamma Target 誤差為 ±0.05，其中 Gamma 1.8 為 1.75～1.85、Gamma 2.0 為 1.95～2.05、Gamma 2.2 為 2.15～2.25、Gamma 2.6 為 2.55～2.65。

  - DICOM GSDF 與色溫規範 :

DICOM GSDF 3.14 之 Deviation compared 需維持於 ±15% 內；色溫以 CIE x、y 色度座標誤差 ±0.03 為驗收條件。

  - 程式碼與技術文件 :

所有開發程式碼、修改之驅動程式、工具與應用程式需更新至醫揚科技提供之 Git，並提供程式碼修改說明、功能操作手冊與 API 文件。每個階段完成後另提供整合性書面報告，整理開發成果、問題與解決方式，並完成期中與期末報告。

  - 校正條件與驗收規格 :

Gamma、DICOM GSDF、色溫及 ICC Profile 等校正條件，將依雙方確認之最終規格執行，並於測試與驗收報告中清楚記錄各項測試條件及量測結果。

- 未知問題的協助分析與解決方案
於合作期間針對醫揚新一代 Medical Monitor 開發過程中所遇到之軟韌體、校正流程及系統整合問題進行協同分析，釐清問題根因並提出解決方案，以提升系統穩定性與產品開發效率。

- 目前進度

本期計畫將延續前期既有之 Onyx Factory Tool、STM32F4 控制、前置色彩感測器與色彩校正架構，將工作重點由功能建置進一步移向校正效能提升、LUT 資料處理優化與 ICC Profile 軟體色彩管理整合。各項效能改善將以原有流程作為比較基準，並透過量測儀器與輸出報告驗證優化前後差異。

- 預定進度

本計畫目前預定之進度表如下(計畫115/9開始執行至116/2結束)

| 階段 | 月份 | 完成工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 115年 10月底前 | - MEDDP-822P 優化 Onyx Factory Tool 縮短校正時間 - MARS-922 優化 Onyx Factory Tool 縮短校正時間 - 使用色彩分析儀器CA-410軟體比較校正後數值差異 - 結果輸出成Excel格式報告 - 期中報告 |
| 第二階段 | 116年 2月底前 | - MEDDP-822P、MARS-922 MCU／Front Sensor 自校準效能優化 - 使用色彩分析儀器i1Display與CA-410軟體比較校正後數值差異 - 產生.txt檔報告至USB 2.0隨身碟裝置 - 工具可檢視編輯ICC Profile .icc與.icm - 產出ICC Profile純色溫校正檔案 - 產出ICC Profile Gamma校正檔案 - 產出ICC Profile DICOM校正檔案 - 產出報告與AD board硬體的校正結果做比較 - 能將校正結果輸出成Excel格式報告 - 期末報告 |

本計畫預定之甘特圖標註如下圖所示:

| 項目 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDDP-822P優化Onyx Factory Tool縮短校正時間 |  |  |  |  |  |  |
| MARS-922優化Onyx Factory Tool縮短校正時間 |  |  |  |  |  |  |
| MEDDP-822P、MARS-922 MCU／Front Sensor 校正效能優化 |  |  |  |  |  |  |
| ONYX Factory Tool 導入 ICC Profile 軟體校正 |  |  |  |  |  |  |
| 問題分析與解決方案 |  |  |  |  |  |  |

Checkpoint1

Checkpoint2

Checkpoint1.準備報告/投影片，內容包含:

完成 MEDDP-822P 與 MARS-922 Onyx Factory Tool 校正效能優化，說明原始校正時間、優化後時間、縮短比例與 LUT 壓縮演算法，並以 CA-410 比較校正後 Gamma、DICOM GSDF 與色溫結果，提供階段校正報告與 Excel 結果。

Checkpoint2.準備報告/投影片，內容包含:

完成 MEDDP-822P、MARS-922 Front Sensor Self Calibration 效能優化，以及 MATE2-2215 ICC Profile 軟體校正功能。內容包含 MCU／前置感測器校正時間改善、i1Display 與 CA-410 比較、USB txt 報告輸出、ICC Profile .icc/.icm 檢視與編輯、色溫／Gamma／DICOM 校正檔案產出、與 AD board 校正結果比較，以及期末整合報告。

- 雙方合作模式

- 合作期間雙方皆固定一聯絡窗口進行溝通。

- 合作期間，雙方隨時可透過固定的溝通管道進行問題討論與確認。

- 合作期間，雙方以每週方式進行進度確認。